
BAB IV

PENGUJIAN 
Pada bab ini akan dibahas tentang pengujian berdasarkan perancangan dari sistem yang dibuat.  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari sistem dan untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengujian ini hanya dilakukan pada perangkat keras (hardware).
4.1 Pengujian Potensiometer

Pengujian dilakukan dengan cara melakukan pengukuran tegangan yang dikeluarkan oleh potensiometer dengan menggunakan multimeter digital dengan sumber catu daya 
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 5VDC. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tegangan di potensiometer dari mulai tanpa beban sampai dengan diberi beban 0,5 kg sampai 17 kg. Hasil pengujian perubahan tegangan potensiometer dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Hasil pengujian Potensiometer

	Berat (Kg)
	Keluaran (Volt)

	0
	3,21 mV

	0.5
	53,7 mV

	1
	173.1 mV

	1.5
	312,6 mV

	2
	 0,456 V

	2.5
	0,591 V

	3
	0, 715 V

	3.5
	0,856 V

	4
	1,005 V

	4.5
	1,129 V

	5
	1,247 V

	5.5
	1,344 V

	6
	1,501 V

	6.5
	1,567 V

	7
	1,739 V

	7.5
	1,868 V

	8
	2,101 V

	8.5
	2,176 V

	Berat (Kg)
	Keluaran (Volt)

	9
	2,420 V

	9.5
	2,541 V

	10
	2,717 V

	10.5
	2,801 V

	11
	2,885 V

	11.5
	2,998 V

	12
	3,236 V

	12.5
	3,354 V

	13
	3,498 V

	13.5
	3,581 V

	14
	3,696 V

	14.5
	3,836 V

	15
	4,080 V

	15.5
	4,290 V

	16
	4,560 V

	16.5
	4,780 V

	17
	4,880 V
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Gambar 4.1 Grafik perubahan tegangan potensiometer
Keterangan :

Ketika timbangan tidak diberi beban maka nilai tegangan yang dikeluarkan oleh potensiometer adalah 3,21 mV. Hal ini disebabkan karena timbangan dipasang sebuah mainan yang memiliki beban kurang lebih sebesar 0,5 kg.  Batas nilai tertinggi yang dihasilkan potensiometer adalah 4,880 V dengan beban maksimal 17 kg. 

4.2 Pengujian ADC 0804
Pengujian ini dilakukan dengan cara kalibrasi berat menggunakan pasir ukuran     1 kg dan 0,5 kg. Dilakukannya pengujian ini adalah bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya nilai keluaran ADC yang sejak dalam keadaan tanpa beban sampai dengan diberi beban 0,5 kg sampai dengan  17 kg. Untuk mengetahui nilai keluaran dalam pengujian ini menggunakan 8 buah lampu  led sebagai tampilan  yang keluarannya berupa bilangan biner dan langsung diubah kedalam bilangan desimal. Hasil pengujian perubahan nilai ADC dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.2 Hasil pengujian ADC 0804

	Berat (Kg)
	Keluaran (Desimal)

	0
	1

	0.5
	5

	1
	8

	1.5
	14

	2
	20

	2.5
	30

	3
	33

	3.5
	41

	4
	49

	4.5
	56

	5
	63

	5.5
	68

	6
	76

	6.5
	83

	7
	90

	7.5
	97

	8
	105

	8.5
	112

	Berat (Kg)
	Keluaran (Desimal)

	9
	120

	9.5
	128

	10
	137

	10.5
	139

	11
	149

	11.5
	158

	12
	166

	12.5
	174

	13
	179

	13.5
	185

	14
	192

	14.5
	197

	15
	210

	15.5
	221

	16
	235

	16.5
	244

	17
	253





Keterangan :
Pada saat timbangan diberi beban 0,5 kg maka ADC menghasilkan bilangan 1 desimal. Hasil keluaran yang dihasilkan ADC adalah untuk dijadikan data look up table. Look up table adalah suatu cara yang digunakan untuk menghindari proses perkalian dan pembagian yang bertele-tele dan memusingkan bila dilakukan dengan menggunakan bahasa assembly, yang tentunya harus dilakukan bila akan kalibrasi suatu alat ukur. Misalnya pada saat diberi beban 7 kg, ADC menghasilkan keluaran 90 desimal. Artinya angka 7 kg dalam look up table berada pada urutan 90.  Untuk pembacaan di look up table adalah angka yang berupa puluhan, satuan dan pecahan. Misalnya angka 17 kg berada di urutan 253, angka 1 adalah sebagai puluhan dan angka 7 sebagai satuan.

4.3 Pengujian Rangkaian Seven Segment
Pengujian ini dilakukan dengan cara mencoba alat timbangan yang telah dibuat secara langsung dengan menggunakan pasir yang sudah ditimbang seberat 1 kg sebanyak 17 bungkus plastik dan 0,5 kg sebanyak 1 bungkus plastik.  Misalnya pada saat mencoba menimbang beban seberat 2 kg maka digunakan 2 buah bungkus pasir, apabila menimbang 3,5 kg maka yang digunakan adalah 3 bungkus pasir yang masing-masing 1 kg dan 1 bungkus pasir dengan beban 0,5 kg dan seterusnya sampai maksimal 17 kg. Setelah dicoba dari mulai timbangan tanpa beban sampai dengan diberi beban seberat 17 kg, seven segment menampilkan angka sesuai dengan beban yang diberikan. Misalnya pada saat diberi beban 7 bungkus plastik, maka seven segment menampilkan angka 7 dan seterusnya. Akan tetapi dari pengujian ini ada sedikit kekurangan yaitu pada saat seven segment menampilkan angka, lampu led seven segment masih ada yang berkedip-kedip yang disebabkan kurang sensitifnya potensiometer dan ketidakstabilan dari ADC 0804. Akan tetapi, pembacaan berat sudah dapat dibaca dengan mudah.
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Gambar 4.2 Grafik perubahan nilai ADC
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