BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 
Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan analisis hasil uji coba maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat monitoring infuse pasien rawat inap terpusat menggunakan sensor photodiode yang digunakan untuk mengetahui air infus habis atau tidak habis. Sensor ini bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.
2. Sensor optocoupler bekerja dengan baik sebagai pendeteksi darah masuk ke selang infus atau tidak masuk.
3. Sensor photodiode mendeteksi adanya air infus dengan tegangan antara 3,59 volt – 3,61 volt.
4. Sensor photodiode mendeteksi air infus menetes dengan tegangan antara 2,59 volt – 2,61 volt.

5. Kendala dari alat ini adalah sensor tetesan tidak dapat mendeteksi apabila tidak tepat  jatuhnya tetesa air infus pada sensor,  akibatnya perhitungan  jumlah  air infus yang menetes tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
6. Jumlah tetesan tergantung dari kebutuhan pasien dan faktor tetesan yang dipakai
5.2 Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin memyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat masih banyak terdapat keterbatasan-keterbatasan teknis yang belum bisa penulis sempurnakan, terutama dalam penempatan sensor tetesan dan sensor darah sebaiknya perlu ditambahkan alat pendukung untuk menyimpan sensor tetesan dan sensor darah agar bisa bekerja dengan baik.
2. Jumlah sensor pada sistem ini selalu dapat dikembangkan.
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